Термометр (соска) FT 22

СЕ 0344

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ - Требования по безопасности Сохранить для последующего использования

Для оптимальной эксплуатации данного термометра внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования, предоставьте возможность ознакомиться с ней другим пользователям.

- Термометр (соска) предназначен исключительно для орального измерения температуры у детей до трех лет и не
предназначен для продолжительного сосания

- Проверяйте термометр на наличие повреждений перед каждым использованием, особенно обращая внимание на
его силиконовую часть (непосредственно соску). При видимых проявлениях изношенности или повреждениях не
используйте термометр!

- Соблюдайте минимально необходимое время измерения температуры (до звукового сигнала)

- При определенных условиях показания термометра-соски  могут отличаться от реальной температуры тела
ребенка (на -0,3-1,00  С). Поэтому необходимо следить, чтобы непосредственно перед измерением температуры
ребенок не употреблял пищи и напитков, а также не плакал и не дышал через рот во время измерения.

- В случае сомнительных результатов при измерении термометром -соской и явных проявлениях повышенной
температуры у ребенка (температура выше 38,50  С, беспокойство, повышенное потоотделение, жар, покраснение
кожного покрова) желательно измерить температуру ректально и обсудить полученные результаты измерений с
врачом.

Данный термометр содержит точные электронные компоненты. Поэтому предохраняйте его от   механических

повреждений, температуры выше 600  С и воздействия прямых солнечных лучей.

При использовании данного термометра в помещениях с сильными электромагнитными полями (напр. вблизи

передатчиков и мобильных телефонов) возможно искажение результатов измерений.

При включении термометр автоматически проводит тестирование. Поэтому не требуется дополнительная проверка

точности измерений при ограниченном сроке эксплуатации (около 3 лет)

Эксплуатация:

Освободите термометр-соску от упаковки и нажмите кнопку вкл/выкл (розовая кнопка под дисплеем). Короткий звуковой сигнал подтверждает включение термометра. В течение 2-х секунд термометр проводит самотестирование. В это время на дисплее отображаются все символы. При возможных дефектах или неполадках термометра на дисплее появляется индикация ошибки "ERR" (см. раздел "Важные указания" ). После теста начинается измерение температуры (мигает символ L0 С). Разместите силиконовую часть соски у ребенка во рту. Обратите внимание на то, чтобы во время измерения ребенок держал соску во рту и спокойно дышал через нос. На дисплее будет отображена актуальная темпратура (напр. 32,10 С). Необходимое время измерения до звукового сигнала составляет около 5 минут. При увеличении времени измерения температуры (продолжение измерения после звукового сигнала) результат измерения будет более точным. При измерении температуры свыше 43,90 С на дисплее отобразится символ "Н"- измерение слишком высокой температуры. Для увеличения срока службы батарей выключайте термометр после измерения коротким нажатием кнопки вкл/выкл. В противном случае термометр-соска выключится автоматически через 10 минут.

Память:

Результат последнего измерения сохраняется автоматически. Для просмотра сохраненного значения необходимо нажать и удерживать кнопку вкл/выкл. чуть более 3-х секунд. В данном случае рядом со значением отображается символ "М"- память. когда вы отпустите кнопку, данное значение будет удалено из памяти, и термометр будет готов к следующему измерению.

Замена батареи

В данном термометре установлена батарея длительного использования (серебро/оксид ІЕС тип SR 41), которой
достаточно дл я проведения около 2000 измерений. По причинам безопасности замена батареи невозможна. При
появлении на дисплее символа	утилизируйте термометр в пункте утилизации электроприборов.

Очистка/дезинфекция

Данный термометр 100% водонепроницаемый, поэтому он может быть погружен в воду или в дезинфицирующий

раствор   для    очистки.Ни    в    коем   случае   не   подвергайте   кипячению   термометр-соску!    Нижеуказанные

дезинфицирующие средства могут применяться согласно рекомендаций их производителей. Применение других

очищающих средств может привести к выходу термометра из строя. Средства   для   дезинфекции:   Изопропиловый   спиртовой   раствор   (70%),   Гигасепт  (Gigasept   FF),   Лизоформин

(Lysoformin), Асептиол (Aseptiol).

Рекомендация: Если Вы не используете термометр, наденьте на него защитный колпачок. Технические характеристики: Точность измерений +/-0,10   С при температуре воды в ванночке от 34 до 420 С и при температуре воздуха от 18 до 28

С; Самотестирование- автоматическое, проверка точности на отметке 370  С, при отклонении на 0,10   С на дисплее

появится уведомление об ошибке "ERR" Внимание! Прочтите инструкцию /|\ Гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения термометра.

Покупка должна подтверждаться гарантийным талоном и чеком.

Гарантия распространяется на неисправности, выявленные в гарантийный период и связанные с дефектами

материала и производственными дефектами.

Гарантия   не   распространяется   на   неисправности,    возникшие   из-за   некорректной   эксплуатации,   т.е

эксплуатацией, не соответствующей данному руководству, или из-за вмешательства третьих лиц.